Multidrop Combi 操作流程

- 将废液槽（Priming Vessel）插入到仪器上。（废液槽必须卡紧，否则机器不能工作。）

- 将Dispensing Cassette（分液盒）装入仪器中（首次使用请与管理人员确认正确安装方法）。

- 将挡板（Rotor Cover）拉出到底，挡住分液盒。

- 打开电源，在仪器后部左下方。

分液前分液盒清洗（无菌操作）

- 第一次：将入口管插入到10%Bleach (84消毒液，3.4-3.6g/L，10%体积比)中，长按Prime键，待Bleach浸泡在管道中，放置5min。5min后，长按Prime，直至液体用完。再按Empty键排空。

- 第二次：将入口管插入到无菌ddH2O中，长按Prime键，直至液体用完。再按Empty键排空。

- 第三次：将入口管插入到另一管无菌ddH2O中，长按Prime键，直至液体用完。再按Empty键排空。

- 如果分细胞，分细胞前，分液盒用无菌PBS或相应培液清洗（10ml）。

（标准管分液盒：10% Bleach: 50ml，ddH2O-1: 100ml，ddH2O-2: 100ml

细管分液盒：10% Bleach: 15ml，ddH2O-1: 30ml，ddH2O-2: 30ml）

分液前仪器设定：

- 选择多孔板：选出96 standard，or 384 standard plate，or 1536 standard plate。

- 设定分液体积：如果使用的是标准分液盒，注意选择Standard Tube Cassette。如果使用的是细管分液盒，注意选择Small Tube Cassette。按上下键可以选择体积。

- 设定加样目的孔位：可以选择Full Plate，或者有选择性列数，根据上下左右键控制。

- 设定加样速度：在主界面，按右键， 在Setting界面有Speed选项，可选High，Med，Low（按上下键进行选择）。

- 管路充液：目的液做前混匀，将入口管插入到目的液体中，插到底，按Prime键，出液，管道充满液体，如果分液头周边有液珠，可以用无屑纸轻轻吸净。

- 分液：选择Start键，开始分液。

如果连续加不同细胞，中间可用PBS（100 ml）洗管道一次。

- 分液结束后分液盒立即清洗：培液（或PBS）--- ddH2O ---10%bleach--- ddH2O --- ddH2O）

（注：Prime 20ml，Empty 退一次，退到另一离心管中，循环几次，把杂质排出。）

注：针对非无菌操作，液体可以无需无菌。