405 LS洗板机操作流程

- 开机（仪器背面右下角开关按钮）。

- 用dH2O清洗管路3次。

Mainmenu----QUICK----FULPRM----START（体积500ml）

- 储液桶dH2O倒出，存放实验用试剂，清洗管路3次。

Mainmenu----QUICK----MANPRM----START（进行三次清洗，每次体积100ml）

- 运行实验者程序（经管理员培训）。

举例：RUN----Select Protocol 01----ENTER----START

- 运行结束后，将储液桶液体倒出并用dH2O清洗干净，装入dH2O，

用dH2O清洗管路4次。

Mainmenu----QUICK----FULPRM----START（体积500ml）

- 清洗完毕后，将储液桶及废液桶内液体倒出，并将废液桶洗净。

- 关机。

注意：

如果程序使用中除H2O之外的其他液体，使用间隔超过二小时，再进行该程序时需用dH2O清洗三遍以上，以防管路被堵塞。

管理员：慈云青

电话：   54921353

邮箱： yqci@sibcb.ac.cn