**开机：**

1. 检查Attune® NxT声波聚焦流式细胞仪溶液桶的状态。

2. 打开Attune® NxT声波聚焦流式细胞仪的自动进样器，等待10s。

（注：如不使用自动进样器，此步可以省略，直接进入第3步即可。）

3. 打开Attune® NxT声波聚焦流式细胞仪的主机和计算机的电源，无先后顺序。

4. 登录Windows® 并启动Attune® NxT软件。

5. 在Instrument里选择Startup，启动仪器。（启动仪器前需将自动进样器中的板子取出，将进样针上的管子取下）

6. 新建实验，按照需求设置仪器。

**关机：**

1. 准备3 ml 10%的Bleach（或者是3 ml有效氯终浓度为0.525%的次氯酸钠）。

2. 在Instrument里选择Shutdown，直接点击shutdown默认标准。也可以从下拉菜单里选择快速 (Quick)、标准 (Standard) 或完全 (thorough)，打开关机对话框，逐步操作。

3. 按照提示，将Bleach置于进样口(SIP)上样，如果自动进样器已连接至主机，则放入一块干净的96孔板（前三个孔是干净的即可）。

4. 开始关机操作后，即可关闭软件及电脑。关机操作结束后关闭系统电源（可以第二天操作）。

**注**：每天必须至少执行一次关机操作。