Leica EM KMR3玻璃制刀机操作手册

- 仪器描述

图1

- 固定手柄

用于降低、提起划痕装置以及压紧玻璃条。固定手柄下压时有预设的停止点，保证每次压紧玻璃条的压力相同。

- 断裂旋钮

用于划痕后实施断裂。顺时针旋转压力旋钮，两枚断裂栓在玻璃条两侧同时施加相同的压力。完成一次断裂后会自动复位。

- 划痕长度选择钮

通过旋转可以选择两种不同长度的划痕。

短划痕（12mm）-玻璃条图标，用于将玻璃条断裂成玻璃方块。

长划痕（22mm）-玻璃块标志，用于

- 参考边

参考边左侧有四个卡口位置，与移动挡板配合使用可固定玻璃条的侧面，玻璃条另一面紧靠参考边，保证对等断裂。

- 可移动挡板

与参考边左侧的四个卡口配合使用，可以确定400 mm长玻璃条的断裂位置，保证对等断裂。

- 划痕按钮

按下划痕按钮，直到接触到磁铁停止。划痕按钮被磁铁吸附，当断裂完成时才自动复位。在玻璃条上留下划痕的切割滚轮由碳化物制成。

- 划痕压力调节旋钮

用于在需要时调节划痕压力（当使用6.4mm、8mm或者10mm不同厚度玻璃条时）。刻度显示压力大小。

- 玻璃刀抽屉

用于固定玻璃方块并很方便的取出断裂后的玻璃刀。玻璃刀抽屉同时配有前叉及其调节装置，用于调节刀肩宽度。

- 后叉

与前叉配合固定玻璃方块，同时配有后叉调节装置，用于调节刀肩宽度。

- 操作步骤

- 用玻璃条制备玻璃方块

抬起固定手柄以便提起划痕装置（图1，1号）

选择划痕长度，选择玻璃条图标（图1，3号）

按下可移动挡板按钮（图1，5号）并滑动到最左侧卡口。放入400mm玻璃条，并与可移动挡板对齐，推进玻璃刀抽屉（图1，8号），使玻璃条紧靠参考边。

压下固定手柄至固定位置（图2）。

按下白色划痕按钮，在玻璃条上划出划痕（图3）。

顺时针旋转断裂旋钮，开始断裂（图4）。

断裂后，断裂旋钮自动复位。提起固定手柄的划痕装置，划痕装置也会自动复位。向外拉出玻璃刀抽屉，取下右侧玻璃条并放在旁边的泡沫储存区。旋转左侧玻璃条，使其新断裂面朝向可移动挡板，滑动可移动挡板至下一个卡口，推入玻璃刀抽屉，夹紧玻璃条。重复上述操作，直到得到25mm的玻璃方块（图5）。

图2

图3

图4

图5

- 用玻璃方块制备玻璃刀

向左移开移动挡板，断裂成玻璃刀时不会用到它。

抬起固定手柄，以便提起断裂装置。

顺时针旋转玻璃方块45°，以便从新鲜的断裂面制备出刀锋。

将玻璃方块的一个直角卡在V字型前叉内（图6）。

将玻璃刀抽屉往内推，将玻璃方块的另一个相对的角卡在后叉内（图7）。继续往内推，直到将玻璃方块固定（图8）。

选择划痕长度，选择菱形图标。

压下固定手柄，压紧玻璃方块，划痕并断裂（如步骤1中描述）。

抬起固定手柄，向外拉玻璃刀抽屉（图9），用双手分别向两边分开两把玻璃刀（图10）。

旋转右侧玻璃刀使两把刀并排摆放（图11）。

图6

图7

图8

图9

图10

图11

- 检查刀锋

刀制备好了，可以在超薄切片机上检查刀锋的质量。

使用背光照明，并将间隙角调到最大值，可以看到一条非常细的白色亮线（图12）。这条亮线显示了刀锋的质量，亮线必须平直，没有灰尘、油渍、指纹和玻璃毛刺。

图12

- 安装塑料水槽

当进行常温半薄切片和超薄切片时，需要有水槽，使切片能够漂浮在水面上。

使用Leica EM MP可以非常简单的安装固定水槽（图13）。

融化石蜡，并充满石蜡槽2/3，玻璃刀放在加热板上加热，刀锋朝外（图14），将水槽左侧突出的一边放在EM MP石蜡槽上，蘸取融化的石蜡（图14）。

将蘸有石蜡的水槽固定到加热的玻璃刀上，并调节高度，使其与刀锋对齐（图15），保持水槽位置数秒，直到石蜡凝固。

用配套刮铲将水槽右侧也用少量石蜡封闭，以防漏水（图16）。至此，玻璃刀制备完成。

图13

图14

图15

图16