全自动临界点干燥仪Leica EM CPD300操作手册

- 软件介绍

屏幕初始化

主屏

暗灰色按钮已激活，浅灰色按钮未激活。

- 仪器型号为CPD300

- 点击进入程序设置面板

- 显示填充板和包埋槽的使用情况

- 显示温度、压力及程序完成剩余时间情况

- 点击设置仪器常用参数

- 照明开关

- 显示程序运行情况

- 预设样品室温度

- CO2注入速度

- 置换速度和预设置换循环的完成情况

- 设定临界点温度和达到临界点温度的速度

- 放气的速度

- 程序开始运行

- 时间设置功能

- 正在使用程序的名称

程序设置面板

- 点击可更改程序名称

- 激活的程序为绿色

- 涡旋开关和速度设置

- 选择全自动模式，若不勾选则为手动模式

- 设置CO2注入速度

- 设置填充板和样品架的选用情况

- 设置CO2注入后到开始置换的间隔时间

- 设置置换速度

- 设置置换次数

- 设置加热到临界点温度的速度

- 设置放气速度

- 已存程序上下移动按钮

- 确定激活已选程序

- 操作步骤

运用扫描电镜常规制样方法，样品经过固定和系列脱水后，接下来就可以用全自动临界点干燥仪干燥样品了。

- 打开全自动临界点干燥仪电源。

- 根据样品大小，选择适当的样品架和填充板。将填充板和装有样品的样品架转移至样品腔。注意：转移过程中保持样品完全浸在纯酒精或丙酮中。

样品架：

填充板：

样品腔：

- 点击Progress，进入程序设置界面。

- 点击Progress Name，修改程序名。

- 根据样品需要，依次设置涡轮是否旋转、是否全自动、CO2注入速度、填充板和样品架的使用情况、CO2注入后到开始置换的间隔时间、置换速度、置换次数、加热速度和放气速度，点击OK确定。

- 点击Star开始运行程序，打开CO2罐阀门。

- 程序结束后取出样品，关闭CO2罐阀门，盖上盖子，关闭全自动临界点干燥仪电源。