Leica EM SCD050操作手册

常规镀金操作步骤：

1. 打开样品仓/放入样品

将样品用导电胶带固定在SEM样品台上；抬起EM SCD050溅射仓盖至顶部，将样品连同SEM样品台放在镀膜仪工作台上。轻质样品必须固定牢固，以防抽放真空过程中样品漂移。

2. 样品室抽真空

轻压溅射仓盖，关闭溅射挡板，打开电源开关�Main NETZ�，开始抽真空。

3. 程序选择

在仪器顶部方形区域为程序选择面板，轻压后部，打开面板。

拨动 �SPUT/ETCH/EVAP�开关，至SPUT档位。

拨动�TIMER/QSG�开关至TIMER档位。

更改计时器，选择溅射镀膜时间。逆时针旋转�CURRENT�旋钮至停止位置，即零点位置。

4. 冲洗真空样品仓

打开工作气体氩气的钢瓶总阀，压力1－2bar。

按住主机上按钮�RINSING�约3秒，氩气进入样品仓，仓内压力值会上升至红色区域，然后真空度回归至＜1�10-1mbar。

如此重复几次�RINSING�，清洗真空样品仓。

然后调节ARGON旋钮，调节真空度为5�10-2mbar。

注：调节好ARGON旋钮后，再进行溅射镀膜不需要重新调节。

5. 调节溅射电流

点击�HV ON�，在程序选择面板上，顺时针旋转�CURRENT�旋钮可增大电流至合适的电流值。然后点击�HV OFF�。

在主机上�CURRENT/VOLTAGE�可显示电流值/mA。（程序控制面板上，按下红色的�VOLTAGE DISPLAGE�按钮可将主机上电流值切换为显示电压值/V�10；再次按下红色按钮，可切换回显示电流值。）

6. 溅射镀膜

点击�HV ON�，在溅射法兰上旋开溅射挡板，计时器开始计时。主机上�TIMER�显示已完成的镀膜时间。当到达预设时间，溅射镀膜过程即自动终止。

在设定的镀膜时间内，点击�HV OFF�可中断溅射镀膜过程，再次点击�HV ON�可继续溅射镀膜过程。

7. 关闭仪器/破真空/取出样品

关闭电源开关�Main NETZ�，真空样品仓会自动放气破真空，约需15秒放气时间。取出样品。关闭氩气钢瓶总阀。