Quanta 250 SEM 简易操作步骤

一、 放置样品

- 点击Vent按钮，右下角由绿色变成灰色。

- 轻轻打开样品仓门，将处理完毕的样品固定于样品台上，精确测量高度后，放入样品仓，缓慢关上样品仓门。

- 点击软件操作界面上的PUMP按钮，同时手扶样品仓门一下，抽中空至10-3Pa。

- 在抽真空的同时，用鼠标中间的滚轮，将样品的高度升高至10 mm线。

二、样品观察

- 点击Beam On按钮，打开高压。

- 左键单击激活四个观察窗口中的一个，点击F6开始扫描。

- 在工具栏中选择合适的扫描速度和图片质量，建议在不影响观察的前提下尽可能快速扫描。

- 鼠标左键双击感兴趣区域，将感兴趣区域移动至观察范围正中，找到观察目标。

- 按小键盘上“+”或“-”增大或缩小放大倍数，选择合适倍数。

- 按住鼠标右键不放左右移动聚焦，确定是需要的照片。

三、 拍照

- 再次精细聚焦。在理想倍数的基础上继续放大，然后聚焦，再回到理想倍数，完成精细聚焦。

- 在右边工具栏中调节Contrast和Brightness值。

- 点击工具栏拍照，然后选择File中的“Save as” 将照片存在目的文件夹里。

- 拷贝照片。为预防计算机病毒，照片拷贝必须用光盘刻录，严禁使用U盘直接拷贝。