Leica TCS SP2 激光共聚焦显微镜系统操作手册

一、荧光显微镜Leica DMRE的使用

A：步距调节

B：电动升台按钮

C：电动降台按钮

D：微调

E：上限设置

F：下限设置

1、观察、扫描转换拉杆

2、卤素灯开关

3、透射光探测器开光横档

4、荧光光路开关

5、荧光滤镜转盘1：DAPI；2：TRITC；3：FITC；4：SCAN

6、镜头侧DIC棱镜转盘

7、与镜头相配DIC滤块

8、起偏器

9、检偏器

10、镜头侧DIC棱镜微调旋钮

11、光强调节纽

12、减光滤光片

13、孔径光阑

14、视场光阑

选择合适的镜头

Leica TCS SP2  镜头配置

镜头类型           使用介质  放大倍率/数值孔径       编号

HC PL APO CS       DRY        10X /0.4             506511

HC PL APO CS       DRY        20X/ 0.7             506513

HC PL APO CS       DRY        40 X 0.85/ CORR     506140

HC PL APO Ibd.BC    OIL         63X /1.4            506192

Leica TCS SP2 AOBS  镜头配置

镜头类型                  使用介质  放大倍率/数值孔径       编号

HC PL FLUOTAR           DRY        10X/0.3             506505

HC PL FLUOTAR           DRY        20X/0.5             506503

HCX PL APO               OIL        40X/1.25-0.75         506176

HC PL APO Ibd.BC          OIL        63X/1.4              506192

HCX PL APO CS            OIL        100X/1.40-0.70        506038

WATER HCX APO L U-V-I   WATER     63X/0.9              506148

荧光观察

荧光光路开关至“O”位，

转轮至“1.0×”位，

转换拉杆完全推进，

荧光滤块换到相应号位（1：DAPI；2：TRITC；3：FITC；4：SCAN）

图像输出扫描

荧光光路开关至“I”位，

转轮至“UV”位，

转换拉杆完全拉出，

荧光滤块换到4：SCAN）

荧光观察（以油镜观察为例）

- 样品正面朝上正确放在显微镜样品台上，点上镜油。

- 长按电动升台按钮，使镜头和样品上镜油接触，调节微调旋钮，找到样品。

- 将光路转换成荧光观察位置，找到预扫描目标，将光路转换至扫描状态。

二、Leica LCS 软件的使用

（一）、Leica confocal software 界面

软件面板介绍

左：

TCS-menu：accquire  view  3D  process  quantify  application

右：

image windows

（二）、设置参数

打开软件，默认在Acquire面板中，mode扫描模式为xyz，Format扫描像素为512x512，average line/frame average 为1。

Mode 扫描模式：

空间扫描模式：xyz  xzy

时间扫描模式：xt  xyt  xzt  xyzt

光谱扫描模式：xyλ  xzλ

Format扫描像素一般设置为1024 x1024。

average line一般设为4或8。

（三）、软件具体的操作使用

单荧光道扫描

多荧光扫描

DIC图像扫描

荧光与DIC图像同时扫描

多层扫描

时间序列扫描

光谱扫描

ROI扫描

FRET

FRAP

LIVE MODE

多方法组合

荧光强度分析

单荧光扫描

1、按Acquire 按钮中的Beam键打开光路设置对话框窗口

2、点击Mode选择扫描模式，如平面扫面 xyz

3、点击Format选择扫描像素，一般用 512x512或1024x1024

4、点击Average line / frame average 选择获取图像时平均的次数： 4-8次

5、双击相应荧光素或染料方法，如FITC、TRITC等

6、点击continuous，优化图像质量

用快捷钮Z Position调节到最佳层面，点击 Q LUT 使图像颜色变为伪彩Glow O&U 模式（观察样品荧光强度），用相应PMT调节荧光亮度，Zoom调节电子放大倍率。

点击Stop

点击Beam path 中的save键，保存个人的扫描方法

7、点击single键扫描获取图像

8、save 保存图像到硬盘上。

多荧光标记

1、按Acquire 按钮中的Beam键打开光路设置对话框窗口

2、点击Mode选择扫描模式 xyz

3、点击Format选择扫描像素 512x512或1024x1024

4、点击Average line / frame average 选择获取图像时平均的次数

5、双击相应荧光素或染料方法，如FITC

6、点击continuous，优化图像质量

点击 Q LUT 使图像颜色变为伪彩Glow O&U 模式，用快捷钮Z Position调节到最佳层面，用相应PMT调节荧光亮度，Zoom调节电子放大倍率。

Stop

点击Beam path 中的save键，保存个人的扫描方法

其他荧光同样操作后

7、点击Beam path 中Sequential Scan，将个人的多种荧光扫描方法添加到面板中，选择between frames。

between lines   各个通道一线一线分先后扫描  几乎同时成像

between frames 各个通道分先后扫描      先后成像  （多用此法）

between stacks  多层扫描中，先扫完一个通道的多层，再扫另一个通道的多层

8、点击series 键扫描图像

9、点击overlay获取叠加图像，选中叠加图片，单击右键send to ---- experiment ----

selection（raw）   （保存选中的图片的原始格式，扫描像素一定，固定大小，单通道图片可以在leica软件中再编辑，overlay图片不能再编辑）

selection（snapshot）（保存选中的图片的抓图模式，显示大小）

All Snapshot        （保存抓图模式，整个窗口）

9、save 保存图像到硬盘上。

DIC图像扫描

1、将显微镜DIC棱镜调整至与观察用镜头倍数相配，如镜头为63x，DIC棱镜就调到40/60的位置

2、镜头侧棱镜由BF调整到与观察用镜头型号相配，如镜头标示为∞/0.17/D，棱镜就调到D

3、双击Beam path 面板方法中的Transmission

4、点击continuous，优化图像质量

用快捷钮Z Position调节到最佳层面，

打开signal面板，用signal面板中Tr PMT Gain调节图像亮度，Tr offset 调节图像对比度（值不宜过小），Zoom调节电子放大倍率。

点击Beam path 中的save键，保存个人的DIC扫描方法

5、点击single键扫描获取图像

6、save 保存图像到硬盘上。

荧光与DIC图像同时扫描

1、将显微镜DIC棱镜调整至与观察用镜头倍数相配，如镜头为63x，DIC棱镜就调到40/60的位置

2、镜头侧棱镜由BF调整到与观察用镜头型号相配，如镜头标示为∞/0.17/D，棱镜就调到D

3、双击Beam path 面板方法中的Transmission

4、点击continuous，优化图像质量

用快捷钮Z Position调节到最佳层面，

打开signal面板，用signal面板中Tr PMT Gain调节图像亮度，Tr offset 调节图像对比度，Zoom调节电子放大倍率。

点击Beam path 中的save键，保存个人的DIC扫描方法

荧光图像扫描方法如前保存

5、点击Beam path 中Sequential Scan，将个人的荧光扫描方法和DIC扫描方法添加到面板中， 选择between frames。

6、点击series 键扫描图像

7、点击overlay获取叠加图像，选中叠加图片，单击右键send to ---- experiment ---- selection（raw）   （保存选中的图片的原始格式，扫描像素一定，固定大小，                   单通道图片可以再编辑，overlay图片不能再编辑）

selection（snapshot）（保存选中的图片的抓图模式，显示大小，图片不再能编辑）

All Snapshot        （保存抓图模式，整个窗口，图片不再能编辑）

8、save 保存图像到硬盘上。

多层扫描

1、点击continuous，优化图像质量

用快捷钮Z Position调节不同层面，点击 Q LUT 使图像颜色变为伪彩Glow O&U 模式观察样品荧光强度，相应PMT调节荧光亮度，Zoom调节电子放大倍率。 然后选择需要扫描的起始、终止层面，分别按begin、end键，保存起始、终止层面位置，select 选择扫描的张数

Others 可以自由选择扫描层数或是扫描厚度

2、单荧光标记样品  直接点击series 键扫描图像

多荧光标记样品  点击Beam path 中Sequential Scan，将个人的多种荧光扫描方法添加到面板中，选择between frames，点击series 键扫描图像。

3、save 保存图像到硬盘上。

多层图像的叠加

（一）平面叠加

选中多层图像的原始文件，点击process面板中的3D — projection— maximum apply

（二）动态叠加

1、选中多层图像的原始文件，点击process面板中的3D — projection animation — maximum

2、Rotation面板，图像旋转围绕的轴角度。

选择animation面板。选择frame叠加张数，选择旋转方式：full turn  360度旋转，half turn  180度旋转，quarter turn  90度旋转，angle 自定义角度旋转。

3、Apply 生成3d 文件，右键选中文件，Export .avi格式的文件，可以选择播放的速度。

时间序列扫描

（一）固定时间间隔

1、按Acquire 按钮中的Beam键打开光路设置对话框窗口

2、点击mode中带时间的扫描模式：xyt

3、点击continuous，优化图像质量

4、点击Time Series 面板，选择扫描间隔时间ΔT或选择最小扫描间隔Minimize,选择扫描张数Frames，点击Complete time生成总时间

5、点击series开始扫描

6、save 保存图像到硬盘上

选中扫描好的文件，右键Export .avi格式的文件

（二）多个时间间隔组合

1、按Acquire 按钮中的Beam键打开光路设置对话框窗口

2、点击mode中带时间的扫描模式：xyt

3、点击continuous，优化图像质量

4、点击Time Lapse 面板，就第一个时间段进行定义，点击Start，再点击Time Series 面板，选择扫描间隔时间ΔT或选择最小扫描间隔Minimize,选择扫描张数Frames，点击Complete time生成总时间

再依此定义第二个时间段。

5、点击series开始扫描。

6、save 保存图像到硬盘上

多重荧光图像扫描结合Sequential Scan 即可。

光谱扫描

只能进行单激发单通道接受。

1、按Acquire 按钮中的Beam键打开光路设置对话框窗口

2、点击mode中带λ的扫描模式：xyλ

3、双点击接受光谱条，选择光谱开始接受范围如：500nm—520nm，点击λ begin，再选择结束接受范围如：700nm—720nm，点击λ end。（光谱最小接受范围5nm）

4、点击select选择扫描张数。

5、点击continuous，稍稍优化图像质量

6、点击series开始扫描

7、save 保存图像到硬盘上

ROI扫描

1、按Acquire 按钮中的Beam键打开光路设置对话框窗口

2、点击Mode选择扫描模式，如平面扫面xyz

3、点击Format选择扫描像素 ，一般用512x512或1024x1024

4、点击Average line / frame average 选择获取图像时平均的次数： 4-8次

5、双击相应荧光素或染料方法，如FITC、TRITC等

6、点击continuous，优化图像质量

用快捷钮Z Position调节到最佳层面，点击 Q LUT 使图像颜色变为伪彩Glow O&U 模式（观察样品荧光强度），用相应PMT调节荧光亮度，Zoom调节电子放大倍率。

点击Stop

点击Beam path 中的save键，保存个人的扫描方法

7、扫描laser强度降到0

8、点击ROI，画出感兴趣区域，点击config，选中相应laser，ok

9、扫描laser强度恢复到开始状态。

10、点击single键扫描获取图像。

11、save 保存图像到硬盘上。

荧光强度分析

1、按quality按钮

Profile      （线性荧光强度分析）  一条线上的荧光强度

Histogram   （面积荧光强度分析）  ROI区域的大小及其中的平均荧光强度

Stack profile  (多层荧光强度分析）  某区域内多层荧光强度的变化

Material     （材料的分析）

2、选择某一种分析方式后，

Viewer  图像上画线段或ROI区域

Graph   所画线段或ROI区域的荧光强度曲线

Statistics 所画线段或ROI区域的荧光统计数据

3、Generate report 将数据导出

Save report as 将Viewer、 Graph 、Statistics显示的图像、数据保存

Export as 将Graph 、Statistics显示的数据保存为文本格式

Applications

（一）FRAP

1、设置漂白及漂白前后参数

漂白前扫面几张图像，每张图像的间隔时间

漂白几次

漂白后扫描几张图像，每张图像的间隔时间

2、设置漂白区域、漂白光源及光强度

3、running

4、荧光恢复数据的统计

5、report 保存导出数据

（二）FRET

1、设置并保存扫描donor和accepter的参数

2、设置漂白区域、漂白光源及光强度，和漂白次数

3、run

4、荧光共振能量传递数据

5、report

（三）LIVE MODE

1、Basic 单一时间间隔

2、Advanced 多时间间隔组合

Job 1   time intervals:  扫描时间间隔

Frames:  infinite or number

Next job  job 2

3、new 设置job 2

PROCESSING

（一）Arithmetic and Boolean Logic

图像的加、减、乘、除等算法

（二）Conversion

图像比特的转换

（三）Editing

图像的合并、拆分

（四）Enhancement

图像亮度、对比度、gamma值、phase（位移）等参数的调整

（五）Extend Focus

从3D图像转成2D图像

（六）Image Filers

滤镜功能

（七）Materials

材料分析

（八）Dye finder

荧光染料划分

（九）Segmentation

图像分割

（十）3D visualization and animation

图像投影及动画