BD FACSAria Ⅱ操作手册

分选设置：

- 检测laser delay 和 area scaling

- 使用Accudrop beads 校准drop delay

分选过程:

- 放上收集管或培养板

- 将样品管放在loading port，点击load

- 调节电压大小，使所要细胞准确分入收集管中。

- 在Brower的窗口下，点击sort，出来以下窗口，点击OK。

- Sorting continues或者设定一定的数量进行分选

Plate的分选步骤

- 将splash shield 全部推进放分选架的地方

- 打开分选门和分选收集室，加上电压，点击test，和调节far left stream的电压，使偏转一路液流通过splash shield孔的中心。

- 点击Access Stage button，将ACDU 的stage调到最前面。Access Stage button在sort layout window中下方一个三角的箭头。

- 将收集板放在stage上，将plate 的A1放在stage的前面，分选将从前面的最左面蛇形分选。

- sort layout window中，device选择96well-falcon或者48well-falcon等，分选模式选择Single Cell，数量选择1-10之间均可，按照实验要求调节。

- 点击菜单sort>>home device，出现device setup的对话框

- 在device setup的对话框左边选择收集装置的类型，调节左右前后的箭头按钮，使far left stream打在plate A1的中心，确定home的位置，可点击中间test sort button进行测试，确定home 的位置之后，点击右上角的set home button

- 在sort layout window中点击Access Stage button，将stage推到最前面，放上要分选的plate。

- sort>>home device>>go to home，关闭

- 点击Voltage button 打开电压

- 放上样品，点击load  Accquire

- sort layout window中，添加要收集的gate，点击sort >> ok