如何选用超速离心机转子和离心管

选择合适的超速离心机主要依据以下条件：

- 离心样品的体积；

- 离心样品的要求，是否要求离心管灭菌，选择合适材料的离心管；PC、UC、PE管为透明、不耐高温高压、酸碱、有机，但PC硬度较好；PP、PA为半透明、耐高温高压和一定酸碱。若要看离心的条带，PC、UC和PE较好。

- 离心转速或者离心力的要求；离心速度在20,000rpm以下者请在高速离心机上离心；

- 离心方法。

附：

- 离心管的清洗，用pH5~9的洗液清洗，水温不超过50℃，注意不要将管内壁拉毛，否则影响离心效果。最好采取风机风干。

- 离心管的灭菌。最简单的是用10%的过氧化氢浸泡，福尔马林也适合所有的离心管但不太安全。70%的乙醇适用于PA和PP和PET管，水沸灭菌适合PA和PP管。环氧乙烷适合PC管。高温高压灭菌法，115℃、30min适合PA、PP和PC材料的离心管，但是PC材料的使用寿命将受限制；121℃、20min适合PA和PP管，126℃、15min均不适合任何离心管。此外，离心管在紫外下无法灭菌。