BLUE WASHER离心洗板机操作流程

一 打开仪器初始化并平衡

- 打开仪器及电脑电源开关

- 打开Blue Flow的软件

- 连接仪器电脑：点击软件左侧”Connect”，出现“connecting”对话框，点击Connect连接仪器，出现”BlueWasher connect ready to initializa and balance”对话框，点击OK

- 初始化并配平：点击软件左侧“initializa&balance”，出现“working plate dialog”对话框，放入自己的实验板，出现“balance plate dialog”对话框，点击“get balance”后，放入与自己实验板相同货号的微孔板（板内无需液体），点击OK，出现“initialization wizard success”，点击OK

二 Prime/Dispense

- 用dH2O清洗管路一次：在Prime之前确认蓝线管道接入学生自带的dH2O蓝盖瓶。选择软件中间”Prime/Dispense “点击”prime one chn” ，再选择”Prime volume level “ 点击 ”Full volume “

然后点击       开始prime

- 实验缓冲液清洗管路一次：把蓝线管道接入的dH2O换成实验所需使用的缓冲溶液，然后重复上一步的prime操作

三 编辑程序并离心洗板

- 按规定编辑程序（需事先经管理员培训合格后方可操作）

- 点击软件中间“Editable on PC”下拉选择其程序（例：E510-YYQ-384-2018-09-06），然后点击     进行实验

五 实验结束清洗步骤（必须要做）

- 把蓝线管道接入dH2O的蓝盖瓶，并把实验板取出换成其它相同货号的微孔板，点击“Editable on PC” 下拉“E510-YYQ-Water clean”程序来清洗仪器

- 清洗完毕后，将废液桶内液体倒出，并将废液桶洗净

注意：

- 如洗20块板以上，需要需要与管理人员提前联系。

管理员：严雅琴

电话：54921353

邮箱： yaqin.yan@sibcb.ac.cn